## Listado Ag Biológicos
Notificación |  | Listado de Agentes biológicos
Agente biológico | Grupo (2, 3, 3*, 4) | Grupo Provisional | MMG Microorganismo Modificado Geneticamente | Tipo (Bacterias y afines, Virus, Parásitos, Hongos, Cultivos celulares) | Bcterias y afines, Virus Prásitos, Hongos |  |  | Notas Anexo II (RD 664/97) | Inicio Actividad | Cese de Actividad
[5 empty] | Género | Especie | Cepa |  |  |  | MMG | TIPO
[5 empty] | Cultivos celulares | [5 empty] | SI | Bacterias y afines
[5 empty] | Especie de Origen | Tipo de células o tejido | Tipo de cultivo |  |  |  | NO | Virus
Parásitos
Hongos
Cultivos celulares

## Procesos INDUSTRIALES
PROCESOS INDUSTRIALES: INSTALACIONES Y EQUIPOS - PRÁCTICAS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN
PROCESOS INDUSTRIALES
| INSTALACIONES Y EQUIPOS | Medida instalada (SÍ/NO) | NSB 2 | NSB 3 | NSB 4
| Los microorganismos viables se manipulan en un sistema que separa físicamente el proceso del medio ambiente (sistemas cerrados) |  | Sí | Sí | Sí
| Tratamiento de los gases de escape del sistema de modo que su liberación sea: |  | Minimizada | Evitada | Evitada
| La toma de muestras, la adición de materiales y la transferencia de organismos viables a un sistema cerrado se realiza de modo que la liberación de agentes biológicos sea |  | Minimizada | Evitada | Evitada
| Inactivación, por medios de eficacia probada, de los agentes biológicos de los fluidos de grandes cultivos antes de retirarlos de los sistemas cerrados. |  | Sí, medios físicos o químicos | Sí, medios físicos o químicos | Sí, medios físicos o químicos
| Precintos diseñados de forma que la liberación sea: |  | Minimizada | Evitada | Evitada
| Verificación de la estanqueidad de los precintos de los sistemas cerrados |  | De forma periódica | Previa al trabajo y de forma periódica | Previa al trabajo y de forma periódica
| Sistemas cerrados ubicados en una zona controlada |  | Facultativo | Facultativo (1) | Sí, expresamente construida
| Acceso a la zona controlada a través de esclusa o vestíbulo (a presión negativa respecto a las zonas adyacentes) |  | No | Aconsejable | Sí
| Señal de peligro biológico y demás advertencias en el acceso a la zona controlada |  | Aconsejable | Si | Sí
| Sistema de ventilación de la zona controlada adecuada para reducir la contaminación atmosférica |  | Facultativo (2) | Facultativo (2) | Sí
| Filtración del aire introducido y extraído de la zona controlada mediante filtros HEPA (a) |  | No | Sí, salida de aire | Sí, entrada y salida de aire
| Zona controlada con presión negativa respecto a las zonas adyacentes y a la atmosférica |  | No (2) | Facultativo (2) | Sí
| Sistema de control (visual o acústico) del mantenimiento de la presión negativa |  | No | Aconsejable | Sí
| Posibilidad de precintar la zona controlada para su fumigación |  | No | Facultativo (3) | Sí
| Suelos, paredes y techos impermeables al agua, fáciles de limpiar (sin rendijas, con uniones selladas, sin esquinas). Suelos antideslizantes |  | Sí | Sí | Sí
| Superficies de trabajo impermeables, sin esquinas, resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, desinfectantes y al calor moderado |  | Sí | Sí | Sí
| Diseño de la zona controlada para impedir la fuga del contenido del sistema cerrado en caso de accidente |  | No | Facultativo (3) | Sí
| Elementos de descontaminación y lavado del personal (lavabos, duchas, lavaojos) |  | Sí | Sí | Sí
| Inactivación de los efluentes de fregaderos y duchas, previo a su vertido final |  | No | Facultativo (3) | Sí
| Tratamiento de los efluentes antes de su vertido final por medios de eficacia probada |  | Sí, medios físicos o químicos | Sí, medios físicos o químicos | Sí, medios físicos o químicos
| Locales con sistema de iluminación de emergencia y grupo electrógeno de reserva para los equipos esenciales |  | Aconsejable | Sí | Sí
| Vestuarios, zonas de descanso, comedores, fuera del local |  | Sí | Sí | Sí
OBSERVACIONES:
PROCESOS INDUSTRIALES
| PRÁCTICAS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN | Medida instalada (SÍ/NO) | NSB 2 | NSB 3 | NSB 4
| Información, formación y capacitación de los trabajadores sobre: riesgo biológico y su control, procedimientos de trabajo, actuación en caso de accidente o de emergencia |  | Sí | Sí | Sí
| Procedimientos de trabajo y uso de medidas técnicas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo |  | Sí | Sí | Sí
| Descontaminación del material infeccioso antes de salir de la zona de trabajo |  | Sí | Sí | Sí
| Transporte de muestras, cultivos intermedios o producto final con agentes biológicos viables en sistemas cerrados |  | Sí | Sí | Sí
| Medidas seguras para la recepción, manipulación y el almacenamiento de muestras |  | Sí | Sí | Sí
| Acceso restringido a la zona de trabajo. Sólo personal autorizado |  | Aconsejable | Sí | Sí
| Acceso a la zona controlada con indumentaria de protección |  | Ropa de trabajo (4) | Sí | Sí, cambio completo de indumentaria
| Los trabajadores se duchan antes de salir de la zona controlada |  | No | Facultativo | Sí
| Programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones, del funcionamiento de los equipos y de la continuidad de la capacidad de contención del sistema cerrado |  | Sí | Sí | Sí
| Procedimiento para el control eficiente de vectores (insectos, roedores) |  | Aconsejable (5) | Sí | Sí
| Procedimientos de desinfección (por escrito) de superficies, equipos y material reutilizable |  | Sí | Sí | Sí
| Disponibilidad y uso adecuado de EPI (c): guantes, ropa de protección, ocular y respiratoria |  | Sí | Sí | Sí
| Formación y adiestramiento en el uso y comprobación del buen estado de los EPI |  | Sí | Sí | Sí
| Almacenamiento adecuado de los EPI |  | Sí | Sí | Sí
| Programa de gestión de residuos según legislación específica |  | Sí | Sí | Sí
| Procedimiento (por escrito) de actuación frente a accidentes con exposición a agentes biológicos |  | Sí | Sí | Sí
| Plan de emergencia |  | Aconsejable | Sí | Sí
| Vigilancia de la salud de los trabajadores, profilaxis o vacunación |  | Sí | Sí | Sí
(a) High Efficiency of Particulate Air Filters. Filtros de alta eficacia para partículas en aire (c) Equipos de Protección Individual
(1) El término facultativo significa opcional, sin embargo en este caso y atendiendo a la peligrosidad intrínseca de los agentes biológicos del grupo 3 y al grado de exigencia en otras normativas, sería recomendable que esta medida fuera exigible. (2) En el caso de estas medidas relacionadas que aparecen en el anexo V del RD 664/1997 como “no exigibles” o “facultativas”, las más elementales normas higiénicas de control de contaminantes ambientales hacen aconsejable que el sistema de ventilación de una zona en la que se genera un contaminante mantenga una ligera presión negativa con respecto a las zonas adyacentes o a la atmósfera. (3) Sería recomendable reconsiderar la exigencia en función de la peligrosidad de los agentes biológicos implicados. (4) En el NSB 2 se puede considerar suficiente el uso de la ropa de trabajo. La ropa de trabajo corriente queda excluida de la definición de equipo de protección individual (artículo 2 RD 773/1997, de disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual) (5) Esta medida figura como “Aconsejada” en el anexo IV del RD 664/1997, sin embargo, las más elementales normas de higiene hacen siempre recomendable el control de plagas. Es conveniente recordar que el RD 664/1997 contiene las disposiciones MÍNIMAS para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
OBSERVACIONES:
Información sobre protección de datos
Responsable del tratamiento. Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social.
Finalidad. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de: Recepcionar y gestionar las solicitudes de comunicación, autorización, acreditación o registro que competen al ISSLA. En su caso, la verificación de datos obligados y la adecuación entre las actividades a desarrollar y los medios previstos.
Legitimación. La licitud del tratamiento de sus datos es: Obligación legal e Interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Destinatarios. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y los de limitación y oposición a los tratamientos, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón. https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=559

## Hoja1 (hidden)
Medida Instalada
SI
NO